## Chip 1
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2015-10-23
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.006 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:36 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.001 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:36 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.003 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:36 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.008 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:36 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.009 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:36 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.006 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:36 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.001 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:37 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.009 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:37 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.006 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:37 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.004 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:37 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.7ms for GER Test

## Chip 2
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.004
100 | 2.2 |  | P | -0.082
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.004
100 | 2.2 |  | P | -0.082
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.076
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.077
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.004
100 | 2.2 |  | P | -0.087
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.079
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.072
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.079
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.079
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.082
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## Chip 3
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.007
100 | 2.2 |  | P | -0.023
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.018
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.018
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.011
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.019
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.007
100 | 2.2 |  | P | -0.026
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.016
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.007
100 | 2.2 |  | P | -0.026
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.019
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.013
130 | 1 | 2016-05-06 14:15 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## Chip 4
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.051
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.049
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.052
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.054
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.059
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.044
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.052
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.047
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.052
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.051
130 | 1 | 2016-05-06 14:16 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## Chip 5
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.009
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.002
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | 0.009
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.014
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.011
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.007
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.012
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.006
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.007
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.011
130 | 1 | 2016-05-06 14:17 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## Chip 1 Site 2
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | 0.009
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | -0.001
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | 0.009
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | 0.009
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | -0.001
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | 0.002
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0
100 | 2.2 |  | P | 0.014
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | -0.001
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | 0.004
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001
100 | 2.2 |  | P | 0.002
130 | 2 | 2016-05-06 14:14 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## Chip 2 Site 2
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.004
100 | 2.2 |  | P | -0.091
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.091
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.092
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.092
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.091
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.094
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.086
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.094
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.092
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.089
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## Chip 3 Site 2
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.007
100 | 2.2 |  | P | -0.038
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.024
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.023
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.029
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.014
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.024
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.021
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.031
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.018
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.006
100 | 2.2 |  | P | -0.016
130 | 2 | 2016-05-06 14:13 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## Chip 4 Site 2
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.043
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.054
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.043
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.061
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.051
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.054
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.049
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.059
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.044
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | -0.056
130 | 2 | 2016-05-06 14:12 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## Chip 5 Site 2
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-29
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-05-06
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | 0.007
130 | 2 | 2016-05-06 14:09 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.009
130 | 2 | 2016-05-06 14:09 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | -0.015
130 | 2 | 2016-05-06 14:09 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0
130 | 2 | 2016-05-06 14:09 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0
130 | 2 | 2016-05-06 14:10 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.005
130 | 2 | 2016-05-06 14:11 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | 0.014
130 | 2 | 2016-05-06 14:11 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | 0.007
130 | 2 | 2016-05-06 14:11 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.003
100 | 2.2 |  | P | 0.009
130 | 2 | 2016-05-06 14:11 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002
100 | 2.2 |  | P | 0.002
130 | 2 | 2016-05-06 14:11 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0

## 10 Measurements
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.02 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.015 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.014 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.016 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.016 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.017 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.017 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.009 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.012 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.017 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:44 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0 | 15.8ms
10 meas instead of 5 per point

## 1 Measurement
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.077 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.069 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.036 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.052 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.086 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.069 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.069 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.044 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.077 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.086 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:46 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0 | 14.7ms

## QMS 5V Mode
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.01 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.001 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.005 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.003 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.006 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.008 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.01 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.009 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.007 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.008 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:50 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
QMS set to 5V mode instead of 10V

## QMS 20V Mode
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.002 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.018 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.045 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.025 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.002 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.018 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.048 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.008 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.002 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | -0.005 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:54 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
QMS set to 20V mode instead of 10V

## 400kHz Filter
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.016 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.022 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.022 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.026 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.022 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.036 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.016 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.024 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.024 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.019 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:52 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
QMS filter with 400kHz cutoff instead of 100kHZ

## 10kHz Filter
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.271 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.268 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.274 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.273 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.273 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.268 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.276 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.264 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.271 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
100 | 2.1 |  | P | -0.002 |  | ZSE
100 | 2.2 | FAIL | F | -27.269 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:51 | <not specified> | F |  |  | 11 | 8 | 0
QMS filter with 10kHz cutoff instead of 100kHz

## 12-bit QMS ADC
120 | 1 | ETS364B | 2 | 9 | <not specified> | <not specified> | Valued Eagle Customer | EAGLE-24B36D573 | 2009B [2009.2.2.29] | 2.04
125 | P
140 | 1 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.DLL | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 2 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.pds | Lab5_ATK | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 3 | C:\ETS\APPS\Lab5_ATK\Lab5_ATK.evd | <not available> | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
140 | 4 | Lab5_ATK | ﾄ | 1 | 2015-10-02 | 2016-04-21
10 | 2.1 | 3 | 0.01 | -0.01 | V | ZSE
10 | 2.2 | 3 | 0.6 | -0.6 | % | GE
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.49 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.437 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.464 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.517 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.437 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.464 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.49 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0.001 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.464 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.49 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
100 | 2.1 |  | P | 0 |  | ZSE
100 | 2.2 |  | P | 0.517 |  | GE
130 | 1 | 2016-04-21 14:55 | <not specified> | P |  |  | 1 | 1 | 0
12-bit QMS adc instead of 16-bit